OOO «ЛАМЕТ»

Лазеры  и  метрология

LAMET Ltd

Lasers  &  Metrology

107014, Москва,

3-я Сокольническая ул., д.1, 120

тел.: (495) 490-90-10 факс: (499) 269-65-55

107014, Moscow

3 Sokolnicheskaya street, 1, 120

tel.: (495) 490-90-10 fax: (499) 269-65-55

Камера измерительная   КИ-3П

ИВПС.433832.103 зав.  № 620

Паспорт

1 Общие указания

Настоящий документ объединяет паспорт, техническое описание и инструкцию по эксплуатации камеры измерительной КИ-3П (далее по тексту – Камеры).

Паспорт входит в комплект поставки Камеры и должен постоянно находиться с ним.

2 Назначение

Камера КИ-3П предназначена для измерения, совместно с Регистратором информации цифровым РИЦ822, следующих параметров распределения плотности мощности (энергии) по сечению пучка непрерывного и импульсного лазерного излучения:

- распределения интенсивности лазерного излучения по сечению пучка;

- координат энергетического центра и максимума интенсивности;

- диаметра (ширины) пучка по 25-ти критериям;

- расходимости пучка (при установке приемной поверхности Камеры в фокальной плоскости линзы или зеркала);

- параметров проекций распределения интенсивности;

- максимальной и осевой интенсивности пучка.

3 Технические характеристики

| Скорость регистрации при работе с РИЦ822 | До 50 кадров/с |
| --- | --- |
| Размер кадра при работе с РИЦ822 | 360х288 пиксел |
| Рабочий спектральный диапазон | 0,4…1,15 мкм |
| Динамический диапазон при работе с РИЦ822 | 40 Дб |
| Напряжение питания | (9 … 13) В |
| Потребляемый ток | не более 130 мА |
| Габаритные размеры (без объектива и насадки для светофильтров) | 50 х 57 х 93 мм3 |

4 Комплектность

4.1 Камера КИ-3П зав. № 620

4.2 Адаптер ~ 220 В, 50 Гц / = 12 В 4.3 Кабель «Камера – РИЦ822»

4.4 Объектив Tamron13VM1040ASIR

4.5 Удлинительное кольцо 5 мм - 2 шт

4.6 Насадка для светофильтров

4.7 Нейтральные светофильтры – 4 шт.

4.8 Экран 4.9 Штатив

4.10 Масштабная линейка

4.11 Паспорт

5 Устройство

Камера состоит из размещенной внутри металлического кожуха электронной платы, на которой смонтированы светочувствительный приемный элемент – ПЗС-матрица и держатель объектива с креплением типа CS-mount.

В штатном режиме Камера используется для регистрации излучения, рассеянного от диффузно отражающего экрана, входящего в ее состав и устанавливаемого вместе с ней на одном штативе.

Для регистрации распределения излучения различной формы и размеров Камера снабжена высококачественным вариообъективом Tamron13VM1040ASIR с ручной диафрагмой.

Объектив имеет 3 регулировочных кольца. Первое (по ходу излучения) кольцо ← N   ∞ →  служит для изменения фокусного расстояния от 10мм (положение N) до 40 мм (положение ∞). Кольцо имеет фиксирующий винт.

Второе кольцо ←  C     O →   предназначено для изменения диафрагмы от закрытого состояния (С) до открытого (О).

Точная наводка на резкость осуществляется вращением третьего кольца объектива ←  W   T → . Кольцо имеет фиксирующий винт.

Камера комплектуется двумя удлинительными кольцами толщиной 5 мм, которые используются для фокусировки Камеры при съемке с близкого расстояния.

Для уменьшения влияния спеклов на регистрируемое распределение Камеру следует всегда использовать с полностью открытой диафрагмой, а для регулировки яркости применять только светофильтры. Для их установки предусмотрена насадка под светофильтры размером 40 х 40 мм2, которая крепится на объектив.

На заднем торце Камеры расположены:

- клеммник для подключения адаптера ~ 220 В/ = 12 В, 50 Гц;

- выходной разъем «VIDEO OUT» типа BNC;

Камера крепится на штативе, на котором в одну из двух позиций (ближнюю или дальнюю от Камеры) устанавливается экран.

Насыщение видеосигнала на длине волны 1,06 мкм соответствует плотности энергии порядка 10-5 Дж/см2 (в непрерывном режиме плотности мощности ~2·10-7 Вт/см2).

6 Правила по эксплуатации

6.1 Эксплуатацию и хранение Камеры следует производить в интервале температур от +5 до +45 С и относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 20 С.

6.2 Камеру необходимо оберегать от механических повреждений и загрязнений. Не допускать попадания пыли на приемный элемент Камеры при установке удлинительных колец или замене объектива.

6.3 Плотность излучения, поступающего на ПЗС-матрицу Камеры, должна быть в пределах ее рабочего диапазона. Предельно допустимая плотность энергии составляет 10-3 Дж/см2 (в непрерывном режиме плотность мощности ~2·10-5 Вт/см2).

6.4 Плотность излучения, поступающего на экран Камеры, должна быть в пределах его рабочего диапазона. Предельно допустимая плотность мощности в непрерывном режиме - 10 Вт/см2.

7 Указания мер безопасности.

При работе с Камерой необходимо руководствоваться правилами ПТЭ и ПТБ, санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров.

8 Порядок работы

Перед началом работ необходимо ознакомиться с настоящим документом.

- 8.1 Подсоединить к Камере адаптер питания ~ 220 В, 50 Гц / = 12 В, соблюдая полярность: красный провод адаптера вставить в гнездо «DC12V» клеммника, синий (черный) -  в гнездо «GND».

- 8.2 Соединить выход Камеры (разъем «VIDEO OUT») с одним из видеовходов РИЦ822.

- 8.3 Установить Камеру на штатив.

- 8.4 При работе с объективом установить на штатив экран (в одну из двух позиций) и необходимые кольца, руководствуясь ожидаемыми размерами сечения пучка на экране и размерами поля зрения, приведенными в следующей таблице:

| - Общая толщина колец (мм) | - Позиция экрана | - Поле зрения по вертикали (мм х мм) |
| --- | --- | --- |
| - 0 | - Дальняя | - От 33 мм до 78 мм |
| - 5 | - Дальняя | - От 21 мм до 33 мм |
| - 5 | - Ближняя | - От 13 мм до 21 мм |
| - 10 | - Ближняя | - От 10 мм до 13 мм |

8.5 Полностью открыть диафрагму объектива, т.е. кольцо ← C   O → повернуть до упора в направлении O и закрепить винтом.

- 8.6 Используя пилотный лазер, совместить ожидаемый центр сечения пучка с центром поля зрения.

- 8.7 Используя масштабную линейку (закрепив ее на экране) в режиме Просмотр навести на резкость объект и определить (в соответствии с паспортом РИЦ822) масштаб изображения Камеры.

8.8 Внести значение Масштаба изображения в соответствующее окно панели Параметры программы РИЦ822.

- 8.9 Оценить ожидаемую плотность энергии (мощности) на поверхности ПЗС-матрицы и установить в насадку, при необходимости, требуемые светофильтры

Примечание:В случае работы с экраном, установленным на другом расстоянии от Камеры, необходимо провести все операции по наводке на резкость и определению масштаба, предусмотренные разделом 11.12. Паспорта РИЦ822 с использованием тонкой плоской линейки, размещенной на экране.

9 Гарантии изготовителя (поставщика)

9.1 Изготовитель гарантирует работоспособность камеры при соблюдении потребителем правил по эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации 1 год. Гарантийная наработка 2000 часов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

9.3 Изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену Камеры в течение оговоренного выше срока по дефектам, возникшим по вине изготовителя.

10 Свидетельство о приемке

Камера измерительная КИ-3П зав. № 620 признана годной к эксплуатации.

Генеральный директор ООО «ЛАМЕТ»

_______________________ Рузин М.В.

М.П.                                        «____» _____________ 2016 г.